ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау»  Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений

1) ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау» Управления Здравоохранения города Алматы, УЛ. Жетбаева 28;

2) Перечень медицинской техники

| № | наименование | ед.изм | кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплекс суточного мониторирования ЭКГ | комплект | 1 | 1575000 | 1575000 |
| 2 | Аппарат для УВЧ-терапии | комплект | 1 | 650000 | 650000 |
| 3 | Электрокардиографа | комплект | 2 | 250000 | 250000 |

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – ул.Жетбаева 28

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 15 апреля 2019 года 10-00

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Жетбаева 28 15 апреля 2019 года 11-00

Приложение 1

### Назначение:	комплекс  предназначен для 72 часового непрерывного мониторирования ЭКГ с целью выявления нарушений ритма и ишемических проявлений, анализа данных, ведения базы данных пациентов.

### Область применения:

- отделения функциональной диагностики и кардиологические отделения стационаров, поликлиник, диагностических центров, ЦРБ;

- реабилитационные центры;

- спортивная медицина.

Технические характеристики:

Количество отведений	         3

Экран                           	         Цветной графический

Съемная карта памяти мини SD  1 Гб

Время записи	                                 72 ч.

Время передачи данных в ПК      Менее 5 минут

Время работы без подзарядки      3 суток

Питание	                                  1 элемент ААА

Связь с ПК                                       при оснащении	Bluetooth (беспроводная)

Кнопка отметки событий

пациентом	                                   наличие

Функциональные возможности:

Регистратор ЭКГ отличается небольшими габаритами и массой, исключительной помехоустойчивостью и качеством сигнала. Регистратор осуществляет запись 3-х отведений ЭКГ  с использованием алгоритма сжатия без потери данных в течение всего времени записи.

Использование энергонезависимой памяти исключает потерю информации даже при самых неблагоприятных условиях эксплуатации.

Регистратор оснащен ярким цветным дисплеем с отображением отведений ЭКГ в реальном времени, что дает возможность оснащать пациента без использования компьютера. Регистратор следит за состоянием памяти и источников питания и предупреждает о низком качестве сигнала и необходимости выгрузить предыдущую запись (разрешить ее стирание). Предусмотрена возможность отметки событий пациентом с использованием специальной кнопки на регистраторе.

В комплект поставки входит также специальный адаптер, осуществляющий беспроводную связь компьютера с регистратором для контроля наложения электродов на мониторе компьютера. Запись  ЭКГ пациента осуществляется на съемную карту памяти, которая разгружается в компьютер через устройство считывания карт памяти, включенное в поставку. Это позволяет использовать регистратор для оснащения следующего пациента без процедуры передачи ЭКГ в компьютер.

Комплект поставки:

Регистратор ЭКГ МН-08, носимый  - 1 шт.

Кабель отведений ЭКГ - 1 шт.

Аккумулятор ААА - 2 шт.

Одноразовые электроды - 60 шт.

Чехол защитный (для ношения на поясе и шее) - 2 шт.

Зарядное устройство - 1 шт.

Карта памяти SD – 1 шт.

Устройство для чтения карты памяти - 1 шт.

USB адаптер для беспроводной связи (Bluetooth) - 1 шт.

Комплект обработки:

Программа анализа ЭКГ на CD-диске - 1 шт.

Инструкция по медицинскому применению монитора ЭКГ – 1 шт.

### Паспорт с отметкой о первичной метрологической поверке – 1 шт.

Аппарат для УВЧ-терапии

Наименование параметра Величина параметра

Частота ВЧ колебаний, МГц 27.12+/-0.05%

Выходная мощность  10; 15; 20; 30; 40; 50;60

Частота сети переменного тока , Гц 50/60

Номинальное напряжение не более, В 220

Время установления рабочего режима с момента включения, мин, не более 1

Габаритные размеры не более, мм 350х220х130

Масса аппарата не более, кг 10

Технические характеристики Электрокардиографа

Технические характеристики электрокардиографа

Ширина бумаги — 58 мм;

Размер экрана — 55х30 мм;

Чувствительность — 5,10,20 или 40 мм/мВ с погрешностью ±5%;

Скорость движения бумаги — 5,10,25 или 50мм/с;

Диапазон напряжения регистрируемых входных сигналов — 0,03 мВ-5 мВ;

Входной импеданс — не менее 5 МОм на частоте 10 Гц;

Полоса пропускания частот - 0,05 - 160 Гц

Наличие антитреморного, режекторного и антидрейфовых фильтров

Напряжение внутренних шумов, приведенных ко входу — не более 20 мкВ;

Коэффициент ослабления синфазных сигналов — не менее 100000 (100дБ);

Постоянная времени тракта усиления при включенном антидрейфовом фильтре — 0,12 или 0,4 сек, при

выключенном антидрейфовом фильтре — 3,2 сек.; Контроль обрыва электродов.