ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау»  Согласно п.105 главы 9 Постановления Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года № 1729 Об утверждении Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) пре-паратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования объявляет Закуп способом запроса ценовых предложений

1) ГКП на ПХВ «Городская больница Алатау» Управления Здравоохранения города Алматы, УЛ. Жетбаева 28;

2) Перечень медицинской техники

| № | наименование | ед.изм | кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Автоматический биохимический анализатор крови | комплект | 1 | 5000000 | 5000000 |
| 2 | Аппарат для УВЧ-терапии | комплект | 1 | 730000 | 730000 |
| 3 | Электрокардиографа | комплект | 1 | 250000 | 250000 |

3) Срок поставки согласно графику (график составляется до заключения договора);

4)место представления (приема) документов – ул.Жетбаева 28

Кабинет бухгалтерии. Окончательный срок подачи ценовых предложений до 28 февраля 2019 года 10-00

5)дата, время и место вскрытия конвертов с ценовыми предложениями – ул. Жетбаева 28 28 февраля 2019 года 11-00

Приложение 1

Автоматический биохимический анализатор крови

- Автоматический анализатор произвольного доступа, для проведения биохимических исследований, в том числе с помощью турбидиметрии.

- Инструмент управляется внешним компьютером в режиме реального времени.

- Анализатор работает в режиме пациент за пациентом и позволяет добавлять новые образцы в любое время.

- Гибкая система распределения лотков для реагентов и проб позволяет настроить прибор для индивидуальных нужд лаборатории.

- Прибор может анализировать 5 типов образцов: сыворотка, моча, плазма, спинномозговая жидкость и супернатант, каждая из методик может быть адаптирована для работы с соответствующей жидкостью.

- Открытая система - возможность использования любых коммерчески доступных реагентов, предназначенных для клинической химии, за исключением реагентов для закрытых систем.

- Полное приспособление для любых анализов.

- 4 независимых позиций для образца и подставок под реагенты.

- Максимальная вместимость 72 образцов.

- Максимальная вместимость 30 флаконов с реагентами.

- Неограниченные STAT возможности.

- Низкое потребление воды.

- Автоматическое пре-и постразведение.

- Возможность использования пробирок и педиатрических чашек.

- Программирование 5 различных видов образцов (сыворотка, плазма, моча, спинномозговая жидкость и супернатант).

- Непрерывная загрузка образцов.

- Время чтения до 15 минут.

- Минимальный читаемый объем 200 мкл.

- Контроль температуры: посредством элементов Пельтье (4 элемента) (37°С).

- Калибровка: по фактору, одиночным калибратором или калибровочной кривой (до 8 стандартов).

- Хранение калибровочных кривых от лота к лоту.

- Управление: персональным компьютером класса Pentium IV или выше, операционная среда Windows, программное обеспечение на русском языке.

- Программирование:   неограниченное    число    запрограммированных

- тестов и профилей.

- Контроль качества: внутренняя программа контроля качества.

- Отчеты: по тестам, по пациентам и по контролю качества.

- Производительность - 150 анализов в час.

- Мест для подставок – 4.

- Максимальное количество образцов – 72.

- Максимальное количество реагентов – 30.

- Флаконы для реагентов - 20 мл и 50 мл.

- Объем реагентов - 10-440 мкл.

- Объем образцов - 3-40 мкл.

- Количество ячеек - не менее 120.

- Реакционный объем - 200-800 мкл.

- Световая дорожка - 6 мм.

- Источник света - галогеновая лампа 6 V, 10 W.

- Измеряемый уровень - 0,05-2,5 А.

- Диапазон волн - 340-900 нм.

- Фильтры - 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670.

- Размеры - не более 840-670-615мм.

- Вес - не более 42 кг.

- Срок гарантийной эксплуатации: не менее 12 месяцев

- Комплектация:  в состав комплекта анализатора должны входить реагенты и расходные материалы -  АЛАНИНАМИНОТРАНСФЕРАЗА-1 уп, АСПАРТАТМИНОТРАСФЕРАЗА-1уп, БИЛИРУБИН (ОБЩИЙ)-1уп, БИЛИРУБИН (ПРЯМОЙ)-1уп, ГЛЮКОЗА-1уп, КРЕАТИНИН-1уп, МОЧЕВИНА-1уп, ОБЩИЙ БЕЛОК-1уп, ХОЛЕСТЕРИН-1уп, ЩЕЛОЧНАЯ ФОСФАТАЗА ДЭА-1уп, ФОСФОР-1уп, ТРИГЛИЦЕРИДЫ-1уп, МОЧЕВАЯ КИСЛОТА-1уп, КАЛЬЦИЙ АРСЕНАЗО-1уп, ЖЕЛЕЗО (ФЕРРОЗИН)-1уп, БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ I-1уп, БИОХИМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ УРОВЕНЬ II-1уп, БИОХИМИЧЕСКИЙ КАЛИБРАТОР-1уп, ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕМОГЛОБИН ПРЯМОЙ СТАНДАРТ-1уп, ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ НОРМА-1уп, ГЛИКОЛИЗИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ ПАТОЛОГИЯ-1уп.

- Компьютер в комплекте

Биохимический анализатор должен быть внесен в Перечень изделий медицинской техники, медицинского   и   санитарно-гигиенического назначения, зарегистрированных в Республике Казахстан.

Биохимический анализатор должен быть внесен в Реестр СИ, Республики Казахстан

Обязательно наличие сервисной службы, сертифицированной производителем и сервис-инженера, имеющего сертификат фирмы-изготовителя, для обслуживания прибора.

Аппарат для УВЧ-терапии

Наименование параметра Величина параметра

Частота ВЧ колебаний, МГц 27,12 ±0,163

Выходная мощность  Вт 70

Регулировка выходной мощности 7 ступеней

Настройка аппарата в резонанс на всех ступенях мощности автоматическая

Частота сети переменного тока , Гц 50

Номинальное напряжение не более, В 220

Время установления рабочего режима с момента включения, мин, не более 3

Время работы при максимальной мощности не менее, час 6

Мощность, потребляемая из сети, ВА, не более 440

Таймер, мин от 1 до 30

Габаритные размеры не более, мм 545×380×300

Масса аппарата не более, кг 25

Технические характеристики Электрокардиографа

Диапазон входных напряжений, мВ 0,03-10

Чувствительность в одноканальном режиме, мм/мВ 2,5; 5; 10; 20; 40

Чувствительность в трехканальном режиме, мм/мВ 2,5; 5; 10

Эффективная ширина записи канала, мм 40

Скорость движения бумаги, мм/с 5; 12,5; 25 и 50

Входной импеданс на частоте 10 Гц, Мом 20

Коэффициент ослабления синфазных сигналов 100 000

Напряжение внутренних шумов, приведенное ко входу,мкВ 20

Диапазон измерения ЧСС, уд/мин. 30-300

Допустимое постоянное напряжение на входе, мВ 300 ± 30

Время установления рабочего режима, мин. 1

Электропитание 220В / 50Гц

Напряжение аккумуляторной батареи, В 7,4

Время заряда аккумуляторной батареи не менее, ч. 3,5

Время непрерывной работы электрокардиографа от сети переменного тока,не менее ч. 8

Потребляемая мощность не более, ВА 25

Средняя  наработка  на  отказ, не менее ч. 4000

Разрешение дисплея, не менее пикс. 320х240

Размер дисплея, не менее см 7 (2,8”)

Размер термобумаги 57 мм х 23 м

Габаритные размеры, не более мм: 240×190×80

Вес, не более кг: 1,75

Чувствительность, мм/мВ 2,5; 5; 10; 20; 40

Скорость движения носителя, мм/сек 5; 12,5; 25, 50

Эффективная ширина записи, мм не менее 48

Диапазон измерений частоты сердечных сокращений (ЧСС) , уд./мин. от 30 до 300

Гистограмма, ритмограмма есть

Катерограмма есть

Определение кардиостимулятора  есть

GSM (возможность подключения) есть